| N° de Mant. : |  |  |  |  |  |  |  | <<N° de Mant.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha del Mant. : |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Fecha del Mant.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verificación de Alarmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITEMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |
| Datos del Cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Alarma ECG Alta y Baja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<10>> |  |  |  |  |  |
| Hosp. / Clínica:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Hosp. / Clínica:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Alarma SPO2 Alta y Baja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<11>> |  |  |  |  |  |
| Área / Servicio:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Área / Servicio:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Alarma NIBP Alta y Baja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<12>> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Alarma IBP Alta y Baja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<13>> |  |  |  |  |  |
| Datos del Equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Alarma Frecuencia respiratoria Alta y Baja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<14>> |  |  |  |  |  |
| Marca:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Marca:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serie:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Serie:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Alarma Red Eléctrica y Uso de batería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<15>> |  |  |  |  |  |
| Modelo:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Modelo:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° inventario:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<N° inventario:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Alarmas Visuales y Sonoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<16>> |  |  |  |  |  |
| Equipamento Requerido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad Realizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta Básica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Artículos de limpieza y desinfección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .<<Actividad Realizada.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulador de ECG MEDSIM 300B FLUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Simulador de SPO2 INDEX 2 FLUKE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulador de NIBP BP PUMP 2 FLUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Multímetro Digital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Servicio:_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Tipo de Servicio:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Observaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del Equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Observaciones.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Efectuar Limpieza Interna y Externa Del Equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<1>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Verificación de Carcasa ( Golpes, Abolladuras, Decoloración. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<2>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Verificación de Pantalla, Touchscreen, Botón Selector y Teclado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<3>> |  |  |  |  |  |  |  | Repuestos y Accesorios Instalados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Verificación de Carro De Transporte (Base, Llantas, Frenos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<4>> |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad. |  |  |  |  |  | Descripción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Verificación de Accesorios (ECG, SPO2, NIBP, TEMP, IBP, ETC. ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<5>> |  |  |  |  |  |  |  | <<C_1>> |  |  |  |  |  | <<D_1>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Verificación de Batería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<6>> |  |  |  |  |  |  |  | <<C_2>> |  |  |  |  |  | <<D_2>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Verificación de Fecha y Hora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<7>> |  |  |  |  |  |  |  | <<C_3>> |  |  |  |  |  | <<D_3>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Verificación de Cable AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<8>> |  |  |  |  |  |  |  | <<C_4>> |  |  |  |  |  | <<D_4>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Verificación de Fugas en módulo de NIBP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<9>> |  |  |  |  |  |  |  | <<C_5>> |  |  |  |  |  | <<D_5>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de Parámetros ( ECG, SPO2, NIBP, IBP, FR ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado final del Equipo:_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Estado final del Equipo:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECG ± 1,0 bpm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPO2 ± 2,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La firma y aprobación de este reporte puede autorizar a BIOMEGA INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO SAS la facturación en los servicios y/o partes instaladas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  | Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | <<A>> |  |  |  |  | <<F>> |  |  |  |  | <<K>> |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | <<P>> |  |  |  |  | <<U>> |  |  |  |  | <<Z>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | <<B>> |  |  |  |  | <<G>> |  |  |  |  | <<L>> |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | <<Q>> |  |  |  |  | <<V>> |  |  |  |  | <<AA>> |  |  |  |  |  |  | Recibido en el servicio por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entregado / Realizado por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | <<C>> |  |  |  |  | <<H>> |  |  |  |  | <<M>> |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | <<R>> |  |  |  |  | <<W>> |  |  |  |  | <<AB>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Entregado / Realizado por:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | <<D>> |  |  |  |  | <<I>> |  |  |  |  | <<N>> |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | <<S>> |  |  |  |  | <<X>> |  |  |  |  | <<AC>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  | <<E>> |  |  |  |  | <<J>> |  |  |  |  | <<O>> |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | <<T>> |  |  |  |  | <<Y>> |  |  |  |  | <<AD>> |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo: Biomédico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBP Presión Dinámica ± 5,0 mmHg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VoBo. Por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Medido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Error |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60/30 |  |  |  |  | <<AE>> |  |  |  | / |  | <<AJ>> |  |  |  | <<AO>> |  |  |  | / |  | <<AT>> |  |  |  | <<AY>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80/50 |  |  |  |  | <<AF>> |  |  |  | / |  | <<AK>> |  |  |  | <<AP>> |  |  |  | / |  | <<AU>> |  |  |  | <<AZ>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120/80 |  |  |  |  | <<AG>> |  |  |  | / |  | <<AL>> |  |  |  | <<AQ>> |  |  |  | / |  | <<AV>> |  |  |  | <<BA>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150/100 |  |  |  |  | <<AH>> |  |  |  | / |  | <<AM>> |  |  |  | <<AR>> |  |  |  | / |  | <<AW>> |  |  |  | <<BB>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200/150 |  |  |  |  | <<AI>> |  |  |  | / |  | <<AN>> |  |  |  | <<AS>> |  |  |  | / |  | <<AX>> |  |  |  | <<BC>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBP Presión Estática ± 4,0 mmHg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frecuencia Respiratoria. ± 2,0 Rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  | Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | <<BD>> |  |  |  |  | <<BI>> |  |  |  |  | <<BN>> |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | <<BS>> |  |  |  |  | <<BX>> |  |  |  |  | <<CC>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | <<BE>> |  |  |  |  | <<BJ>> |  |  |  |  | <<BO>> |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | <<BT>> |  |  |  |  | <<BY>> |  |  |  |  | <<CD>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  | <<BF>> |  |  |  |  | <<BK>> |  |  |  |  | <<BP>> |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | <<BU>> |  |  |  |  | <<BZ>> |  |  |  |  | <<CE>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | <<BG>> |  |  |  |  | <<BL>> |  |  |  |  | <<BQ>> |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | <<BV>> |  |  |  |  | <<CA>> |  |  |  |  | <<CF>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  | <<BH>> |  |  |  |  | <<BM>> |  |  |  |  | <<BR>> |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | <<BW>> |  |  |  |  | <<CB>> |  |  |  |  | <<CG>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBP CH-1 Presión Estática ± 4,0 mmHg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBP CH-2 Presión Estática ± 4,0 mmHg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  | Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | <<CH>> |  |  |  |  | <<CM>> |  |  |  |  | <<CR>> |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | <<CW>> |  |  |  |  | <<DB>> |  |  |  |  | <<DG>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | <<CI>> |  |  |  |  | <<CN>> |  |  |  |  | <<CS>> |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | <<CX>> |  |  |  |  | <<DC>> |  |  |  |  | <<DH>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  | <<CJ>> |  |  |  |  | <<CO>> |  |  |  |  | <<CT>> |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | <<CY>> |  |  |  |  | <<DD>> |  |  |  |  | <<DI>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | <<CK>> |  |  |  |  | <<CP>> |  |  |  |  | <<CU>> |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | <<CZ>> |  |  |  |  | <<DE>> |  |  |  |  | <<DJ>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  | <<CL>> |  |  |  |  | <<CQ>> |  |  |  |  | <<CV>> |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | <<DA>> |  |  |  |  | <<DF>> |  |  |  |  | <<DK>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |